Załącznik nr 3a do SIWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

## MATRYCA ZGODNOŚCI

Zakup, dostawa i instalacja mikroskopu fluorescencyjnego do obserwacji stereoskopowych wraz z oprzyrządowaniem

(znak: ADZ.261.72.2020)

Produkt spełnia następujące wymagania minimalne:

| Nazwa i model oferowanego mikroskopu fluorescencyjnego: ………………………………………………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania minimalne /parametry techniczne | WYMÓG Z OPZ (TAK/NIE) | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| I. | Głowica mikroskopu: |  |  |
| 1. | z zakresem zoom min. 16 : 1, z optyką klasy apochromatycznej, |  |  |
| 2. | apertura numeryczna NA=0,25 lub lepsza, regulowana automatycznie, |  |  |
| 3. | zmotoryzowany zoom połączony z przesłoną irysową umożliwiający optymalizację parametrów dla różnych trybów obserwacji: - tryb maksymalnej jasności w całym zakresie zoom, - tryb obserwacji o maksymalnej głębi ostrości, - tryb optymalnego kontrastu przy rejestracji obrazu za pomocą kamery |  |  |
| II. | Optyka: |  |  |
| 1. | okulary 2 szt. 10x/23B z korekcją dioptrii w zakresie min. +/- 5 dioptrii oraz muszlami ocznymi, |  |  |
| 2. | minimalne pole widzenia pod okularem od 33 mm do 0,9 mm (z zaoferowanymi obiektywami i okularami), |  |  |
| 3. | obiektyw planarny z korekcją aberracji chromatycznych o powiększeniu 1.0x, min., aperturze numerycznej 0.25 oraz min. odległości roboczej co najmniej 56mm, |  |  |
| 4. | obiektyw planarny z korekcją aberracji chromatycznych o powiększeniu 2.3x ± 0.1, min. aperturze numerycznej 0.57 oraz min. odległości roboczej co najmniej 10mm, |  |  |
| 5. | możliwość ustawienia parfokalności pomiędzy obiektywami, |  |  |
| 6. | tubus z regulacją rozstawu okularów z wyjściem do dokumentacji o 2-pozycyjnym podziale światła 100 : 0/0 : 100%, |  |  |
| 7. | kodowany zmieniacz obiektywów z miejscem na co najmniej 2 obiektywy. |  |  |
| III. | Statyw mikroskopu: |  |  |
| 1. | z kolumną o wysokości min. 490mm ze zmotoryzowanym układem nastawiania ostrości, przesuw zębatkowy po kolumnie, |  |  |
| 2. | precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z za pomocą śruby mikro- oraz makro-metrycznej. Możliwość zainstalowania śruby na kolumnie mikroskopu lub na niezależnym panelu umieszczanym na blacie stołu, |  |  |
| 3. | dotykowy panel sterujący powiększeniem, ostrością, oraz zmianą filtrów i siły światła fluorescencyjnego, z joystickiem i dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi z możliwością zaprogramowania ich funkcji, |  |  |
| 4. | połączenie mikroskopu do komputera za pomocą złącza USB, umożliwiające sterowanie funkcjami mikroskopu z oprogramowania, |  |  |
| 5. | antystatyczna osłona od kurzu. |  |  |
| IV. | Oświetlenie do światła przechodzącego: |  |  |
| 1. | podstawa mikroskopu o wymiarach min. 320 X 370 mm i wysokości max. 45 mm z wbudowanym oświetleniem typu LED do światła przechodzącego z regulacja natężenia światła, |  |  |
| 2. | system obrotowego uchwytu pozwalający na wybór technik obserwacji w świetle przechodzącym np. obserwacja w jasnympolu; obserwacja w ciemnym polu; kontrast reliefowy w świetle skośnym. |  |  |
| V. | Oświetlenie do fluorescencji: |  |  |
| 1. | oświetlacz halidkowy do fluorescencji o mocy min. 200 W, połączony światłowodem z mikroskopem, z możliwością zmiany natężenia świecenia, |  |  |
| 2. | lampa o żywotności min. 2000 h, |  |  |
| 3. | minimum 4 – pozycyjna (zmotoryzowana karuzela filtrów fluorescencyjnych z funkcją automatycznego rozpoznawania filtrów fluorescencyjnych), |  |  |
| 4. | zmotoryzowana przysłona polowa, |  |  |
| 5. | przysłona źródła światła, |  |  |
| 6. | układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi Zestaw min. 3 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych: DAPI, GFP, mCherry. |  |  |
| VI. | Stolik przesuwny: |  |  |
| 1. | o powierzchni min. 320x250mm, z pokrętłem przesuwu umieszczonym po prawej stronie, przesuw w zakresie min. 150x100mm, z płytką szklaną oraz uchwytem na szkiełka. |  |  |
| VII. | Kamera cyfrowa: |  |  |
| 1. | monochromatyczna kamera cyfrowa z gwintem typu C ze złączem typu USB 3.0, adapter do podłączenia kamery, |  |  |
| 2. | kamera z matrycą typu CMOS, |  |  |
| 3. | rozdzielczość: min. 2460 x 2050 pikseli, |  |  |
| 4. | wielkość piksela: min. 3.45 μm x 3.45 μm ± 0.05 μm, |  |  |
| 5. | wielkość chipa: min. 2/3” (8.5 mm x 7.1 mm), |  |  |
| 6. | chłodzenie w układzie Peltier stabilizowane do temperatury ok. <= 18ºC, |  |  |
| 7. | czasy ekspozycji regulowane w zakresie. 0,1ms – 60s, |  |  |
| 8. | funkcja biningu od 1x1 do 5x5, |  |  |
| 9. | prędkość rejestracji przy pełnej rozdzielczości min. 30 ramek/s. |  |  |
| VIII. | Komputer o parametrach minimalnych: |  |  |
| 1. | procesor Intel i5 min. 6-rdzeniowy, pamięć co najmniej 16 GB, |  |  |
| 2. | dyski: 1x SSD min. 240 GB (systemowy), 1x HDD min. 2 TB (dane), napęd optyczny DVD, karta graficzna 2GB, |  |  |
| 3. | obudowa MIDI z zasilaczem min. 450 W, klawiatura, mysz, |  |  |
| 4. | Windows 10 Prof. EN, listwa zasilająca, monitor 24" 1920x1080 Full HD. |  |  |
| IX. | Oprogramowanie: |  |  |
| 1. | pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta co mikroskop pracujący w trybie 64-bitowym, |  |  |
| 2. | pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie rzeczywistym na komputerze, możliwość automatycznego wyskalowania i pomiarów w skali rzeczywistej, |  |  |
| 3. | pakiet do manualnego składania obrazów z różnych płaszczyzn ostrości w jeden wynikowy ostry obraz, |  |  |
| 4. | pakiet do manualnego składania obrazów z różnych pozycji xy w jeden wynikowy obraz o większym polu widzenia, |  |  |
| 5. | moduł do zbierania sekwencji obrazów wraz ze zmianą położenia w osi Z, |  |  |
| 6. | moduł do zbierania sekwencji w czasie z możliwością definiowania przerwy między kolejnymi zdjęciami, |  |  |
| 7. | oprogramowanie umożliwiające akwizycje obrazów, importowanie i eksportowanie obrazów w kilkunastu dostępnych formatach (min. bmp, tif, jpg, img), obróbkę obrazu (jasność, kontrast, gamma, wyostrzanie/wygładzanie, redukcja szumów, balans bieli, korekcja tła i cieni), wprowadzanie opisów do obrazów, pomiary interaktywne (długość, obszar, obwód), archiwizację obrazów. |  |  |
| X. | Wymagania dodatkowe: |  |  |
| 1. | gwarancja jakości oraz rękojmię za wady przez okres minimum 12 miesięcy, |  |  |
| 2. | instalacja oraz uruchomienia kompletnego sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, |  |  |
| 3. | Wykonawca zapewni szkolenie podstawowe po instalacji urządzenia obejmujące obsługę techniczną urządzenia, |  |  |
| 4. | Zamawiający nie będzie zobowiązany do przechowywania jakichkolwiek opakowań transportowych systemu, opakowania transportowe zostaną zabrane przez Wykonawcę po instalacji systemu i będą one przez niego przechowywane o ile zaistnieje taka konieczność, |  |  |
| 5. | adres dostawy: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, |  |  |
| 6. | termin realizacji – do 10 tygodni. |  |  |

______________, dnia ____________2020 r.

Wpisuje Wykonawca, w przypadku wpisania „nie” Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań i odrzuci ją jako niezgodną z SIWZ.

Wypełnić w przypadku możliwości podania konkretnej wartości.